Метрологические характеристики электросчетчиков:

I - электрический ток, протекающий через электросчетчик;

- (номинальный ток) - значение тока, являющееся исходным для установления требований к электросчетчику, работающего от трансформатора;

- (стартовый ток) - наименьшее значение тока, при котором начинается непрерывная регистрация показаний (чувствительность);

- (минимальный ток) - наименьшее значение тока, при котором электросчетчик удовлетворяет требованиям точности, установленным в настоящем документе (многофазные электросчетчики со сбалансированной нагрузкой);

- (базовый ток) - значение тока, являющееся исходным для установления требований к электросчетчику с непосредственным включением;

- (максимальный ток) - наибольшее значение тока, при котором электросчетчик удовлетворяет требованиям точности, установленным в настоящем документе;

U - электрическое напряжение, подаваемое на электросчетчик;

- (номинальное напряжение) - значение напряжения, являющееся исходным для установления требований к электросчетчику;

f - частота напряжения, подаваемого на электросчетчик;

- (номинальная частота) - значение частоты, являющееся исходным для установления требований к электросчетчику;

cos(коэффициент мощности), где  - разность фаз между I и U.

Измеренная электросчетчиком электрическая энергия представляется (отображается) в киловатт-часах или мегаватт-часах.

Погрешность.

Рабочие условия применения электросчетчика:

Значения fn, Un, In, Ist, Imin, Ib, Imax применимые к электросчетчику (устанавливаются его техническими характеристиками).

Для выбранных значений тока электросчетчик должен отвечать требованиям, представленным в таблице:

|  | Класс A | Класс B | Класс C |
| --- | --- | --- | --- |
| Для электросчетчиков прямого включения |
| Ist | ≤ 0,05 Ib | ≤ 0,04 Ib | ≤ 0,04 Ib |
| I min | ≤ 0,05 Ib | ≤ 0,05 Ib | ≤ 0,03 Ib |
| I max | ≥ 50 Ib | ≥ 50 Ib | ≥ 50 Ib |
| Для электросчетчиков трансформаторного включения |
| Ist | ≤ 0,06 I n | ≤ 0,04 I n | ≤ 0,02 I n |
| I min | ≤ 0,04 I n | ≤ 0,02 I n <*> | ≤ 0,02 I n |
| I n | 20 I n | 20 I n | 20 I n |
| I max | ≥ 1,2 I n | ≥ 1,2 I n | ≥ 1,2 I n |
| <*> Для электромеханических электросчетчиков класса B должно применяться I min =≤ 0,04 I n |

Диапазоны изменения напряжения, частоты и коэффициента мощности, в пределах которых электросчетчик должен удовлетворять требованиям максимально допускаемой погрешности измерений, представлены в таблице. Эти диапазоны должны соответствовать типовым характеристикам поставляемого потребителям электрического тока.

Диапазоны изменения напряжения и частоты должны находиться в пределах:

,

Максимально допускаемые погрешности измерений.

Если электросчетчик работает в режиме изменяемой токовой нагрузки, погрешности измерений в процентах не должны превышать пределов, указанных в таблице:

|  | Рабочие температуры | Рабочие температуры | Рабочие температуры | Рабочие температуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +5 °C ... +30 °C | -10 °C ... +5 °C или +30 °C ... + 40 °C | -25 °C ... -10 °C или +40 °C ... +55 °C | -40 °C ... -25 °C или +55 °C ... +70 °C |
| Класс счетчика | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С |
| Однофазный электросчетчик; многофазный электросчетчик, при работе со сбалансированными нагрузками |
| I min ≤ I < In | 3,5 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 1,3 | 7 | 3,5 | 1,7 | 9 | 4 | 2 |
| I min ≤ I ≤ In | 3,5 | 2 | 0,7 | 4,5 | 2,5 | 1 | 7 | 3,5 | 1,3 | 9 | 4 | 1,5 |
| Многофазный электросчетчик, если работает с однофазной нагрузкой |
| I n ≤ I ≤ Imax | 4 | 2,5 | 1 | 5 | 3 | 1,3 | 7 | 4 | 1,7 | 9 | 4,5 | 2 |
| Для электромеханических многофазных электросчетчиков диапазон тока для однофазной нагрузки ограничивается 5I n ≤ I ≤ Imax |